压力变送器检定规程

# 一  目的

通过自检、校验提高压力变送器监视测量的准确度，为产品符合确定的要求提供保障。

二  范围

适用于集团公司本规程适用于新制造、使用中和修理后的压力变送器的检定

三  规范性引用文件

# JJG    —   《压力变送器检定规程》

四  概述

压力变送器是种将压力变量转换为可传送的统一输出信号的仪表，而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系，通常为线性函数。

压力变量包括正、负压力，差压和绝对压力。

压力变送器有电动和气动两大类，电动的统一输出信号为0~10mA，4~20mA（或1~5V）的直流电信号，气动的统一输出信号为20~100kpa的气体压力。

五  技术要求

  - 外观

  - 压力变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标，高、低容室应有明显标记，还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。

  - 压力变送器零部件应完整无损，紧固件不得有松动和损伤现象，可动部分应灵活可靠。

  - 新制造的压力变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑，内部不得有切屑、残渣等杂物，使用中和修理后的压力变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。

  - 密封性

变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏和损坏现象。

  - 基本误差

变送器基本误差应不超过表1规定。

表1

| 准确度等级 | 基本误差(%) | 回程误差(%) |
| --- | --- | --- |
| 0.2 (0.25) 5 1. 0 5 2. 5 | ±0.2 (±0.25) ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 | 0.16 (0.2) 0.4 0.8 1.2 2.0 |

4  回程误差

新制造的变送器回程误差应不超过表1规定,使用中和修后的变送器回程误差应不大于表1中基本误差的绝对值。

5   电动变送器的电性能

5.1   输出开路影响

力平衡式变送器开路试验后,恢复正常接线,变送器的输出量程变化不得超过表2规定,并仍符合基本误差和回程误差的要求。

表 2

| 准确度等级 | 输出量程变化（%） |
| --- | --- |
| 2（0.25） 5 0 1. 5 2. 5 | 1 25 4 6 0 |

5.2    输出交流分量

输出为0~10mA的变送器,在200Ω取样电阻两端的交流电压有效值应不大于20mA。

输出为4~20mA的变送器,在250Ω取样电阻两端的交流电压有效值应不大于50mV（力平衡式应不大于150mV）。

5．3   绝缘电阻

在环境温度为15~35℃,相对湿度为45%~75%时,变送器各端子之间的绝缘电阻应不小于下例值：

输出端子——接地端子（机壳）：                   20MΩ

电源端子——接地端子（机壳）：                   50MΩ

电源端子——输出端子：                          50MΩ

5．4    绝缘强度

在环境温度为15~35℃,相对湿度为45%~75%时,变送器各端子之间施加下列频率为50Hz的正弦交流电压，历时1min，应无击穿和飞弧现象。

输出端子——接地端子（机壳）：                   500V

电源端子——接地端子（机壳）：                  1000V

电源端子——输出端子：                         1000V

二线制的变送器，电压为500V。

电容式变送器及制造厂有特殊规定的变送器可不进行该项检定。

6    气动变送器的气源压力变化影响

变送器的气源压力由140kpa 变化到154kpa及140kpa变化到  126kpa时，其输出的变化不大于表3规定。

表3

| 准确度等级 | 气源压力变化影响 | 过范围影响 |
| --- | --- | --- |
|  | 输出变化（%） | 输出下限值和量程变化（%） |
| 0．5 | 0．5 | 0．25 |
| 1．0 | 0．5 | 0．5 |
| 1．5 | 0．75 | 0．75 |
| 2．5 | 1．25 | 1．25 |

六   检定条件

6.1    检定设备

选用的标准器及配套设备所组成的检定装置，其测量总不确定度应不大于被检定变送器允许误差的1/4，检定装置总不确定度的评定方法见附录1。检定时所需的标准器及设备可参见表4。

表 4

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 活塞式压力计 液体压力计（及配套气源） 数字式压力发生器 数字压力计（及配套的压力发生器） 精密压力表等 | 准确度等级和测量范围由附录1计算后选定 | 变送器输入的压力标准器，序号2和4又是气动变送器的输出信号测量标准，精密压力表还用来检定密封性和静压影响 |
| 6 | 直流电流表 | 测量范围0~20mA，准确度等级由附录1计算定 | 电动变送器输出电流测量标准 |
| 7 | 直流电压表 | 输入电阻大于5MΩ准确度等级由附录1计算定 | 两者配合作为电动变送器输出电流的测量标准 |
| 8 | 精密电阻 | 100Ω,(250Ω)0.05级以上 |  |
| 9 | 绝缘电阻 | 输出直流电压为500V,测量范围为0~500MΩ,10级(电容式变送器用输出直流电压100V的表) | 测量绝缘电阻 |
| 10 | 耐电压试验仪 | 输出交流电压大于1500V功率不低于0.5KW | 绝缘强度试验 |
| 11 | 直流电阻箱 | 1级以上,测量范围不小0~1.5KΩ,允许通过的电流大于20mA | 负载电阻 |
| 12 | 交流毫伏表 | 2.5级以上,输出阻抗大于100kΩ | 测量交流分量 |
| 13 | 真空机组 | 机械泵(和扩散泵)的要求根据被检变送器的测量范围和准确度等级按14.4条规定选择 | 绝对压力变送器及负压力变送器的压力源 |
| 14 15 | 交流稳压器 直流稳压器 | 220V,50Hz,稳定度1%，功率不低于1KW 24V, 允许误差±1%,纹波小于0.1%,功率不低于30W | 变送器的交流供电电 变送器的直流供电电 |
| 16 | 气源装置及定值器 | 稳定输出压力;126~154kPa, 允许误差±1%,无油无灰尘,露点低于变送器壳体10℃ | 气动变送器的气源 |

7   环境条件

7．1    温度为20±5℃,每10min变化不大于1℃；相对湿度为45%~75%。

7．2    变送器所处环境应无影响输出稳定的机械振动。

7．3    电动变送器周围除地磁外，应无影响变送器正常工作的外磁场。

7．4    测量上限值不大于0.25Mpa的变送器,传压介质为空气或其他无毒、无害、化学性能稳定的气体。

测量上限值大于0.25Mpa的变送器,传压介质一般为液体。

七 、检定项目和检定方法

8  检定项目

检定项目见表5，表中“+”表示检定，“—”表示可不检定，“/”表示无此项目。

表 5

| 检定项目 | 检定类别 |
| --- | --- |
|  | 电动 | 气动 |
|  | 新制造 | 修理后 | 使用中 | 新制造 | 修理后 | 使用中 |
| 外观 密封性 基本误差 回程误差 | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + | + + + + |
| 检定项目 | 检定类别 |
|  | 电动 | 气动 |
|  | 新制造 | 修理后 | 使用中 | 新制造 | 修理后 | 使用中 |
| 静压影响 输出开路影响 输出交流分量 绝缘电阻 气源压力变化影响 过范围影响 | + + + + ／ ／ | + + + + ／ ／ | － － － + ／ ／ | + ／ ／ ／ + + | + ／ ／ ／ + + | － ／ ／ ／ － － |

9    外观检查

用手感和目力观察的方法进行检查。

10    密封性检查

平稳地升压（或疏空），使变送器测量室压力达到测量上限值（或当地大气压力90%疏空度）后，切断压力源，密封15min，在最后5min内通过压力表观察，其压力值下降（或上升）不得超过测量上限值的2%。

差压变送器在进行密封性检查时，高低压力容室连通，并同时引入额定工作压力进行观察。

１1    外观检查

用手感和目力观察的方法进行检查。

12    密封性检查

平稳地升压（或疏空），使变送器测量室压力达到测量上限值（或当地大气压力90%疏空度）后，切断压力源，密封15min，在最后5min内通过压力表观察，其压力值下降（或上升）不得超过测量上限值的2%。

差压变送器在进行密封性检查时，高低压力容室连通，并同时引入额定工作压力进行观察。

13    基本误差的检定

14    按图1、图2的连接原则，将变送器按规定工作位置安放，并与压力标准器、输出负载及检测装置连接起来（具体连接方式见使用说明书），并使导压管中充满传压介质。

当传压介质为液体时，应使变送器取压口的几何中心与活塞下端面（或标准器取压口的几何中心）在同一水平面上，高度差应不大于式（1）的计算结果。

h=∣a %∣Pm / 20ρɡ

式中         h----允许的高度差（m）

a----变送器准确度等级指数；

Ｐｍ----- 变送器输入量程（Pa）

ρ----传压介质的密度（kg/m3 ）

ɡ----当地的重力加速度（m/s2 ）

输出负载按制造厂规定选取，如规定值为两个以上的电阻值，则对直流电流输出的变送器应选取最大值，对直流电压输出的变送器应选取最小值。气动变送器的负载为内径4mm、长8m导管做成的气阻，后接20cm3的气容。

14．1电动变送器除制造厂另有规定外，一般需通电预热15min。

14．2检定点应包括上、下限值（或其附近10%输入量程以内）在内不少于5个点，检定点应基本均匀地分布在整个测量范围上。

对于输入量程可调的变送器，使用中和修理后的，可只进行常用量程或送检者指定量程的检定，而新制造的则必须将输入量程调到规定的最小、最大分别进行检定，检定前允许进行必要的调整。

14．3    检定前，用改变输入压力信号的办法在整个测量范围内作三个循环的操作，在此过程中可对输出下限值和上限值进行调整，使其与理论的下限值和上限值相吻合。

绝对压力变送器的零点压力必须抽到允许误差的1/10~1/20。

14．4    检定时，从下限值开始平稳地输入压力信号到各检定点，读取并记录输出值至上限；然后反方向平稳地改变压力信号到各检定点，读取并记录输出值至下限，以这样上、下行程的检定作为1次循环，有疑义及仲裁时需进行3次循环的检定。在检定过程中不允许调零点和量程，不允许轻击或振动变送器。在接近检定点时，输入压力信号应足够慢，须避免过冲现象。

上限值只在上行程时检定，下行程只在下行程时检定。

  - ΔA按公式计算。

ΔA=Ad－A b

式中ΔA——变送器各检定点的基本误差值（以绝对误差方式表示，ｍA或kPa）；

Ad——变送器上行程或下行程各检定点的实际输出值（ｍA或kPa）；

A b——变送器各检定点的理论输出值（ｍA或kPa）；

15   回程误差的检定

检定变送器的回程误差与检定变送器的基本误差同时进行，回程误差可按公式计算。

Δh=∣Ad1－A d2∣

式中 Δh——回程误差值（以绝对误差方式表示，ｍA或kPa）；

Ad1，A d2——分别表示各检定点上、下行程的实际输出值，3次循环时分别取算术平均值（mA或kPa）

16   静压影响的检定

16．1    将差压变送器高、低压力容室连通后通大气，并测量输出下限值。

16．2    引入静压力，从大气压力缓慢改变到时额定工作压力，稳定3min后，测量输出下限值，并计算其对大气压力时输出下限值的差值。

16．3   具有输入量程可调的变送器，除有特殊规定外，应在最小量程上进行静压影响的检定。检定后应恢复到原来的量程。

17       电动变送器的电性能检定

17．1    输出开路影响检定

17．1．1    输入量程50%的压力信号，依次将各输出端子断开5min。

17．1．2   恢复接线，按第14条的方法进行一次循环的基本误差检定（检定前允许作零点调整），按公式计算基本误差和回程误差，视结果否仍符合要求，同时需按公式⑷计算输出的量程变化量。

ΔAγ=∣（A＇＇dman－ A＇ dmin）－（Adman－A dmin）∣

式中    ΔAγ——输出开路影响引起的量程变化量（ｍA）；

A＇＇dman、 A＇ dmin——分别表示输出开路恢复后测得的上限输出值和下限输出值（mA）

Adman－A dmin——分别表示基本误差检定时得到的上、下限输出值，3次循环时分别取算术平均值（mA）

  - 输出交流分量的检定

17．2．1   在输出回路的负载电阻隔串接一个规定的取样电阻。

17．2．2    分别输入量程10%，50%及90%的压力信号，并使负载电阻为最大和最小，在取样电阻上测得交流电压的有效值。

17．3      绝缘电阻的检定

将变送器的电源断开，短接各电路自身端钮，按6．3条规定的部位，用绝缘电阻表测量，稳定１０ｓ后读数。

17．4   绝缘强度的检定

将变送器的电源断开，短接各电路自身端钮，按6．4条规定的部位，用耐电压试验仪测量，测量时，试验电压由零平稳地上升到规定值，保持1min观察是否出现击穿和飞弧，最后将电压平稳地降至零，并切断设备电源。

为了试验时操作安全和尽量避免变送器损坏，可在耐电压试验仪上设定，制造厂所规定的泄漏报警电流值并以绝缘回路泄漏电流是否超过电流规定值作为裁定绝缘强度检定结果的依据。

18    气动变送器气源压力变化影响的检定

将变送器的输出稳定在上限值，在气源压力分别由140 kPa变化到154 kPa及由140 kPa变化到126 kPa时，读取输出信号，并计算其变量。

19    气动变送器过范围影响的检定

平稳地升压（或疏空），使变送器测量室压力达到规定的压力值，保持10min，然后将输入压力降至下限值，5min后测量输出下限值和上限值。计算输出下限傎和量程的变化量，量程的变化量可按式⑷计算。

八     检定结果处理和检定周期

20    检定结果的处理

20．1    基本误差（3个测量循环时应取最大误差值）、回程误差以及影响量引起的输出下限值、量程变化均应符合规程中各自允许误差的要求，允许误差用绝对误差方式表示时，可按公式计算

△＝±Am×C%

式中 Δ——用绝对误差方式表示的允许误差（ｍA或kPa）；

Am——变送器规定的输出量程（mA或kPa）

C——表1至表5中规定的允许误差指数。

20．2    检定所得数据，经公式计算后需要进行修约，修约所引起的舍入误差应小于变送器允许误差的1/20。修约的进舍规则是：拟舍弃数字最左一位小于5时舍去；大于5时（包括等于5而其后尚有非零的数）进1，即保留的未位数加1；拟舍数字最左一位为5，且其后无数字或皆为0时，所保留的未位为奇数，则进1，为偶数，则舍弃，检定结果的判定以修约后的数据为准。

20．3    经检定合格的变送器出具检定合格证书；不合格的出具检定结果通知书，并标明不合格项目。

21    检定周期

属强制检定的变送器，检定周期为半年，其他使用场合的变送器可根据使用的条件和重要程度以及变送器自身的稳定性灵活确定，但一般为一年。